# 계면활성제의 농도측정

# (Measuring the Concentration of Surfactants)

Application:

표면장력계(tensiometer) SITA online f10을 사용하여 표면장력을 측정하는 방법으로 용해되어 있는 표면 활성제(surface active agents)의 농도를 결정하는 방법을 소개한다.

Problem:

표면장력은 용액 속에 있는 표면 활성제(surface active agents)의 농도와 관련이 있다. 그래서 그들의 농도는 표면장력을 측정하므로서 알아낼 수 있다. 절차는 예를 통해 아래에 나타내어졌다.

Procedure:

- 관심있는 농도 범위 내에서 액체의 계면활성제 농도 전체에 대한 표면 장력을 표현하는 함수를 찾는다.

액체 시료를 reference로 갖는 것이 필요하다. 이 시료들은 농도를 알고 있는 것이든지 이러한 목적으로 정확한 농도로 만들어진 것일 수도 있다. 우리 예에서는 100%, 75%, 50%, 25%의 4개의 시료를 준비했다. 농도는 g/l 단위로 주어져도 된다.

시료는 SITA online f10의 “Auto Measure”(전체 주파수 범위로 주파수가 자동으로 훑고 지나 간다)를 사용하여 측정될 필요가 있다. 이것으로 주파수가 변하는 동적 표면장력(dynamic surface tension)이 나타난다. [그림 1]

figure 1

이러한 몇 가지 테스트의 결과를 사용하여 차후에 농도 측정과 관찰에 사용될 최적의 측정 주파수를 결정할 수 있다. 임의의 주파수는 눈금값의 변화가 가장 큰 측정 주파수를 선택해야 한다. 우리의 경우 측정 주파수는 4Hz가 선택된다. 모든 측정값은 동일한 온도에서 실행되어져야 한다. 모든 시료의 온도가 같은지 확인하고 모든 차후의 측정도 역시 동일한 온도에서 실행되어져야 한다. 만약 다른 온도에서의 농도를 측정하여야 한다면, 각 온도에 대한 더 많은 reference charts가 필요하다. 그것은 온도가 표면장력에 직접적인 영향을 미치기 때문에 중요하다.

임의의 선택된 측정 주파수에서 농도에 대한 표면 장력을 보기 위한 reference chart를 만든다. 수학적 함수 ( =f(c)는 회귀곡선에 의해 유도될 수 있다. 이 형식을 수학적으로 농도의 함수로 표면장력을 표현한다. [그림 2]

figure 2

2.	농도를 결정하기 위한 표면 장력의 측정

reference chart 또는 회귀 곡선 함수로 미지 농도의 시료를 측정하여 농도를 알아낼 수 있다. 농도는 reference chart로 부터 읽거나 회귀 함수를 사용하여 계산될 수 있다. 측정된 표면 장력을 회귀 함수에 삽입하면 원하는 결과를 얻을 수 있다. 당연히, 계산이 더 정확한 결과를 제공한다. 그림 3은 reference chart를 사용한 접근을 보여준다: 4개의 시료가 한 개의 측정 주파수에서 측정되어졌다. 그들의 표면 장력은 y축에 나타난다. 상응하는 농도를 x축에서 읽을 수 있다.

figure 3